Приложение № 5

к договору № _____ от __________г.

СТОРОНА 1:						СТОРОНА 2:

_____________________					ОАО "СН-МНГ"

_________________					_____________

Виды работ по группам сложности.

1. Ремонт манометров, мановакуумметров и вакуумметров показывающих

с одновитковой трубчатой пружиной.

Содержание работ.

Первая группа сложности.

Вскрытие прибора, очистка его от пыли и грязи. Замена стекла и устранение погнутости стрелки. Проверка крепления с заменой непригодного крепежа. Смазка и проверка правильности установки механизма, зачистка контактов. Проверка показаний прибора без разборки измерительной системы. Подготовка прибора к поверке.

Вторая группа сложности.

Включает работу, предусмотренную первой группой сложности. Частичная разборка и сборка  измерительного механизма и дополнительных устройств, промывка деталей. Устранение неровности (рихтовка), заеданий, защемлений, перекосов, затирание деталей измерительного механизма, регулировка зазоров. Регулировка смещения стрелок. Исправление ограничительного штифта шкалы. Мелкий ремонт контактной системы, индукционных датчиков и др. дополнительных устройств. Устранение не герметичности корпуса (замена прокладок, сальников и т.д.) Подкраска отдельных мест с удалением коррозии. Проверка пружины на остаточную деформацию.

Третья группа сложности.

Включает работу, предусмотренную второй группой сложности. Полная разборка и сборка прибора. Чистка и промывка всех деталей и узлов. Осмотр, проверка и выявление дефектов. Ремонт или замена всех изношенных и поврежденных деталей измерительного механизма, контактной системы, индукционного датчика и др. дополнительных устройств. Исправление дефектов трубчатой пружины (без замены). Ремонт или замена держателя, исправление резьбы, замена демпфера. Ремонт корпуса с рихтовкой вмятин и установочных поверхностей, сборка, сверление отверстий и нарезание резьбы. Установка новых шкал или циферблатов и т.д.

Составлено на основании справочника:

«Типовые нормы времени на ремонт контрольно-измерительных приборов в нефтяной промышленности.