|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |
|  |  | ______________ Е.Н. Карасев |  |
|  |  | «____» ____________ 2017 г. |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) |  |  |  |

Предмет закупки: Газоанализатор одноканальный для измерения концентрации и сигнализации о наличии сероводорода в воздухе рабочей зоны

- Общие требования

Таблица 1

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | < Разрешительная документация > |  |  |  |
| 1 | Наличие сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 2 | Наличие сертификатов / деклараций соответствия ТР ТС (кроме ТР ТС 012/2011) в соответствия с требованиями заказной документации. | Заверенная Контрагентом копия/ гарантийное письмо Контрагента поставки с оборудованием | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 3 | Наличие свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа (действующая на дату подачи и на дату поставки), методики поверки (на русском языке). | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 4 | Соответствие заказной документации (ЗТП и ОЛ, спецификации). | ТП | Да/нет | Соответствие предоставленного ТП заказной документации |
| 5 | Предоставление технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, листы технических данных) на русском языке, для импортного оборудования также на английском языке в электронном виде. | ТП | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 6 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления сертификатов качества на поставляемое оборудование. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
| 7 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления комплекта документов (договор поставки, паспорта Производителя (в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, сертификаты и т.д.) на электронном носителе с поставкой. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

где ТП – техническое предложение

- Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 8 месяцев от даты поставки на склад Покупателя.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный согласно заказной документации.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

- Технические описания используемого оборудования и комплектующих должны быть предоставлены на русском языке.

Таблица 2

| № п/п | Технические характеристики | Параметр (диапазон) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взрывозащищенное исполнение, не ниже | 1 Ex ib IIB T3 |
| 2 | Датчик измерения концентрации сероводорода | наличие |
| 3 | Диапазон измерения концентрации сероводорода, не менее, мг/м3 | 0…30 |
| 4 | Пределы допускаемой погрешности измерения, не более | 15% |
| 5 | Регистратор событий | наличие |
| 6 | Единицы измерения | мг/м3 |
| 7 | Возможность быстрой и надежной функциональной проверки | наличие |
| 8 | Количество кнопок управления, не более | 2 шт. |
| 9 | Время отклика (Т90), не более | 30 с |
| 10 | Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| 11 | Время непрерывной работы не менее | 8 ч |
| 12 | Время зарядки батареи (при необходимости), не более | 7 ч |
| 13 | Зарядное устройство от сети 220 В (при необходимости) | наличие |
| 14 | Количество порогов аварийного сигнала | 2 |
| 15 | Звуковой (не менее 90 дБ), световой (мигающий, оптический) и вибросигнал | наличие |
| 16 | Экран с подсветкой | наличие |
| 17 | Класс защиты от пыли и влаги, не менее | IP 65 |
| 18 | Свидетельство о первичной поверке, выданное с датой | не позднее 1 месяца после поверки |
| 19 | Условия окр. среды при работе | –30˚С…+45˚С |
| 20 | Срок службы датчика (сенсора), не менее | 2 года |
| 21 | Цветная маркировка | ярко-желтая (оранжевая или красная) |
| 22 | Срок службы прибора, не менее | 10 лет |
| 23 | Вес прибора, не более | 200 г. |
| 24 | Гарантийный срок службы, не менее | 2 года |
| 25 | Устройство для проверки и калибровки (при необходимости) | одно на всю партию приборов |
| 26 | Калибровочный адаптер (при необходимости) | наличие |
| 27 | Противоударный корпус | наличие |
| 28 | Клипса (зажим) для крепления к спецодежде | наличие |
| 29 | Программное обеспечение (при необходимости) | наличие |

Инициатор закупки

| Командир ВГСО |  |  |  | А.Е. Гусев |  | « » 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |